# 临床检出限验证的前瞻性样本量设计

题目： 临床检出限验证的前瞻性样本量设计

短标题： 检出限验证样本量规划

作者： 张东，MDa,b · 杨启文，PhDa,b

通讯作者： 杨启文，PhD · 中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院检验科，北京 · yangqiwen81@vip.163.com

作者单位： a 中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院检验科 · b 中国医学科学院病原感染基因组学与致病机制重点实验室

正文篇幅（不含摘要、参考文献、表图）： 约 2 720 字

图： 2（正文） · 表： 3（正文）+ 5（补充材料）

简要说明（≤100 字）。 签字 LoD 验证资料常固定约 20 次重复而未按检测结论规划样本量，仍可能批准批号放行或 LIS 签收——程序性错位。本文将方案语句映射为三类检测结论，在 50–99% 检出率格点（1225 配对）上枚举精确 Fisher 曲面，并回顾性审计归档验证用语（十份 tier A；补充表 7b）。每臂 n=20 时 61% 格点 β>0.8；n* 中位数 116。p=0.95 时 19/20 规则 pass 概率 0.74。guidance n 相对 folklore 20 常见 2.6–10 倍。

关键词： 检出限；样本量；方法学验证；CLSI EP17；实验室间可比性；可重复性

缩略语（按出现顺序）。 CLSI，美国临床与实验室标准协会；EP17，临床测量程序检测能力评价；LoD，检出限；LIS，实验室信息系统；IFU，说明书；E1，基准确认（检测结论）；E2，两臂对比（检测结论）；E3，规则验收（检测结论）（E1–E3 为本文表 1 标签，非 CLSI 术语）；LoD95，校准模型下检出率 p=0.95 的浓度；c*，方案验证浓度；p(c*)，c* 处单次检测概率；OC，工作特征；β，漏检概率（II 类错误）；POCT，即时检验；PCR，聚合酶链反应；qPCR，定量 PCR。检出率（hit rate）指 c* 处检测概率 p；检测结论（detection claim）指方案待验证表述；固定 n 的常规 SOP 指 n≈20 且未做 OC 规划的现场做法；online Supplement 指在线补充材料表与 CSV。

## 摘要

背景。 签字 LoD 验证资料常批准批号放行或 LIS 签收，即使重复方案并未功效化书面检测结论。依 EP17-A2，LoD 验证是 c* 处检出率声称——而非 folklore n≈20。本文追问：（i）在预设 50–99% 检出率格点上，n=20/臂时漏检概率（β）多常高于常规目标；（ii）归档验证用语及开放医院/临床实验室 LoD 报告是否呈现相同的结论–n 张力。

方法。 在 c* 处对三类检测结论预设 n* 并以精确二项法确认；在 1225 个格点上枚举 Fisher 功效与 n*。十份 tier A deposit 校准 guidance n（表 7）；补充表 7b 审计十六行（十条逐字引文；医院复孔面板；已发表 x/n 表格）。

结果。 folklore n=20/臂时 61% 的 E2 格点配对 β>0.8；n* 为 20–435/臂（中位数 116）。p=0.95 时 19/20 的 E3 规则 pass 概率 0.74，不同于 E1 确认。十份 tier A 文件中九份返回 guidance n，且均大于 20（比值 2.65–5.80）。补充表 7b 十六行在归档 n 下均未达映射工作特征目标；六行经验检出率中五行低于 p0=0.95。

结论。 缺口在程序而非监管：签字文件可在未功效化所引结论的情况下批准检测。n* 可在 EP17 流程内于首次重复前锁定；格点枚举与协议文件审计均表明，该结论–n 错配见于多平台公开验证用语——不限于模拟。

## 引言

试剂批号更换时，验证工作表上往往仍列着约 20 次低浓度重复——这一数字反复出现，近乎惯例，却很少对照待验证的检测结论。验证资料可能要求厂家 LoD95 处的 c*，或要求两批在该浓度处阳性率等效。依 EP17-A2，二者都是 c* 处检出率 p(c*) 的声称，通常 p=0.95。功效很少事先设定，但签字后的资料仍可能批准患者检测或批号放行——文件所引结论与 n 所能支撑者之间出现程序性错位。PCR、免疫分析及化学等多平台近阈值判读均暴露这一缺口。

Analyse-it EP17 工作簿中的雌二醇 immunoassay 示例¹说明问题：归档方案将 19/20 pass 规则与 n=20 配对；若改为在 c* 处确认 p≥0.95 的基准确认（E1），guidance n 升至 53（nguidance/n20≈2.65）。算术并不复杂——更难的是判断验证文件中哪句话才是检测结论。

方案引用 LoD95 而验证文件固定 n 时，两层“5%”常被混为一谈。在 LoD95 处，单次重复检出概率为 0.95（分析层 5% 漏检率）。该量不同于验证 α=0.05 或计划 β：有限 n 验证在收样前增加推断控制。本文规划框架将方案用语映射为二项工作特征（方法；online Supplement）。

EP17-A2² 第 7 节讨论本地声称的验证（Armbruster 与 Pry³ 综述）。常见的清单用语（c* 处 ≥20 次重复；批间比对表述）映射为三种本文检测结论——基准确认（E1）、两臂对比（E2）与 k/n pass 规则（E3；表 1）——彼此不可互换，亦非 CLSI 术语。混用很常见：将 19/20 规则（E3）读作已确认 p≥0.95（E1），或在 n=20 时将不显著的两臂比较读作等效而 θ2=pA(c*)−pB(c*) 未设界值（E2）。本文仅对检出率型 LoD 验证结论（E1–E3）进行样本量规划。

我们追问：（i）在预设的 50–99% 检出率格点上，folklore n=20/臂时漏检概率（β）多常高于常规目标；（ii）归档公开验证用语及开放医院/临床实验室 LoD 报告是否呈现相同的结论–n 张力？本文在完整整数格点（1225 个 E2 配对）上前瞻枚举各结论的 n*，并回顾性审计补充表 7b 十六行——十条 tier A 逐字引文，以及映射至 E1–E3（Box 3）的医院复孔面板与已发表 x/n 表格。Vaks 等⁴ 报告固定 n 下单方法 PCR 验证的 pass 概率；Linnet 与 Kondratovich⁵ 讨论收样后的 LoD 估计。本文则在任何重复运行前由方案用语选定 n*（Fleiss 等⁶ 的两比例规划）。

在首次重复运行前锁定结论，有助于明确签字 LoD 文件在验证委员会批准批号放行时实际证明了什么——而不仅是 20 孔中 19 孔是否阳性。格点分析中 folklore n=20 常低估所需重复数；审计中 guidance n 在多平台反复高于 20（结果；表 7；补充表 7b）。

## 方法

## 研究设计与统计分析

在预设验证浓度 c* 下，对美国临床与实验室标准协会（CLSI）EP17-A2 检出限（LoD）验证进行前瞻性重复数规划，含两条预设证据流：全格点 E2 枚举与归档方案用语的回顾性审计（表 7；补充表 7b）。每个验证 episode 对应一种检出声明（E1–E3；表 1），按二项工作特征确定 n*，并在小 n 下用精确方法确认。十个 tier A 公开数据及补充表 7b 十六行审计在归档用语上校准规划器（图 2；表 7）——不替代本地临床验证。样本量计算参照 Fleiss 与 Agresti。除非另有说明，α=0.05，目标功效 80%（漏检概率 β=0.20），n* 为满足既定工作特征的最小重复数；c* 处 p、pA、pB 为检出率，p0 为方案基准（常为 0.95）。

LoD​95 与两层 5%。 在 LoD95 处，Bernoulli 模型下 Pr(漏检∣c*)=1−p0=0.05，即检测限所对应的操作层小概率漏检。样本量规划增加推断层：预设 α=0.05 约束 H0 下误拒，目标 β 约束规划备择下漏检；n* 为满足上述有限样本要求的最小整数，而非向“无限重复必然确认”外推。run guidance() 在每次报告中记录两层含义（lod95 semantics；online Supplement §S2f）。

## 估计目标（表 1）

计算前须锁定一个主估计目标：

- 编号: E1（基准确认）; 方案常见表述: 验证厂家 95% LoD（浓度 c*）; 统计目标: 检出率 p(c*) 对 p0; 样本量引擎: 单比例；Clopper–Pearson 确认

- 编号: E2（两臂对比）; 方案常见表述: 新批号/试剂与对照在 LoD 浓度等效; 统计目标: θ2=pA(c*)−pB(c*); 样本量引擎: 两比例（式 2）；精确 Fisher（Boschloo 可选）

- 编号: E3（规则验收）; 方案常见表述: 检测限处至少 k/n 次阳性; 统计目标: Pr(X≥k∣n,p); 样本量引擎: 二项累积概率搜索

E1–E3：基准确认、两臂对比与规则验收（本文标签，非 CLSI 术语）。每 episode 仅适用一行；混用估计目标将使推断无效。

E2 方案用语常写“等效”，但默认引擎为 θ2=0 的双侧差异检验；正式等效须预设界值 Δ 并采用 TOST/非劣设计（online Supplement §S2d）。

软件流水线中的非 LoD 分支（online Supplement §S2c；补充表 2）未纳入主分析 E1–E3 网格。E2 方案写“等效”但未预设界值时，按差异检验（θ2=0）分析，除非已预设 TOST 或非劣界值 Δ。

## LoD 规划流程（S0–S7）

设计视为最小化决策风险（式 1）， [

L = w_{},+ w_{},+ w_M,{} + w{},(-1),

] 默认 wα=wβ=wM=wDE=1（敏感性分析见 online Supplement）。其中当模型诊断门控失败时 1M=1（偏度、超额峰度、正态性或删失超过预设阈值；见 online Supplement）；复合对称下 DE=1+(m−1)ρ（ρ 为组内相关，m 为簇大小；独立重复时 DE =1）。图 1 为机制示意，非软件界面：标出固定 n 的常规 SOP 绕过前瞻性规划的位置。

除非另有说明，工作特征目标取 α=0.05、功效 1−β=0.80。

主路径（检出率型验证推荐）。 S0 锁 E1/E2/E3；S1 确认检出率或二值结果类型；S5 据工作特征规划 n；S6 在设计点精确确认；S7 报告。S5、S6 取代无 OC 目标而固定 n=20 的习惯。

可选诊断步骤（S2–S4）。 若有连续低浓度序列，S2 做分布诊断（阈值见 online Supplement 表 2a），S3 校正或硬停止，S4 在进入 S5 前选择建模路径。本文以 E1–E3 检出率设计为主时，S2–S4 可跳过；但若门控失败（M），或簇内重复经 DE 膨胀 n，则仍计入 L。E2 主网格（表 3）视重复为独立（DE=1）；多实验室聚类以 Carobene 存款说明（online Supplement JSON）。

常规 bypass（失败路径）。 跳过 S5，收 n≈20，直接 informal 判 pass/fail。该路径对应结果与 online Supplement 表 4 中量化的 E1、E2 及精确与渐近差距。

#### E2 样本量与浓度映射（图 1）

c* 处两臂比对（E2）的渐近设计用 pooled-z 公式（Fleiss；S5 实现）： [

n^{} = ,

] p=(pA+pB)/2。若 DE >1，膨胀为 ⌈n*⋅DE⌉。小 n 时正文功效账本以精确 Fisher 为准（表 3）；Boschloo 可用于可选确认 p 值报告（软件）。n=20 常严重低估 β。

检出率与浓度经 logistic 剂量反应联系： [

p(c)=(), LoD_{95}=c_{50},10^{(0.95)/},

] [

= 10^{((p)-(0.95))/}.

] 图 1D 为式 4（默认 γ=2/log10 十倍稀释）；可替换为检测系统特异斜率。

E3 通过概率： [

(Xkn,p)=_{x=k}{n}p{x}(1-p)^{n-x}.

] 在固定 cutoff k（或固定 k/n 规则族）及可靠性目标（如 Pr(pass∣p)≥0.95）下，n* 为使式 5 达标的最小整数 n。E1 确认成功为 Pr(L1−α(X,n)≥p0∣p)，L1−α 为单侧 Clopper–Pearson 下限；在给定真实 p（常取 p=p0）下以同样的整数搜索得 n*。

#### 设计曲面与精确确认

- 主图 1：A 决策框架；B n=20 时 β；C 功效 0.80 所需 n*；D c/LoD95 对 p（式 4）。

- 主图 2：tier A 公开数据校准——A 近 LoD 的 qPCR/检出率示例；B guidance n 相对 conventional 20 的比值；C 等权决策风险账本（与表 7配对）。

- 系统网格：表 3 及 online Supplement 比对网格（50%–99% 整数检出率，1225 格）。

- 小 n 确认：E2 功效账本用精确 Fisher（表 3）；Boschloo 可选作确认报告；E1 用 Wilson/Clopper–Pearson（表 3、6、8）。

可机读统计证书（可识别性、精确与渐近界限、多级设计等）见 online Supplement 表 4 及 JSON 审计（27 项证书）；软件中其他 EP17 检测能力分支（补充表 2；多级检出率设计）遵循同一 S0–S7 门槛结构，但不在本文主分析范围内。

形式化结果（§S2e）。 定理 T1：E3、E1、E2 验收事件不嵌套，且 pass 规则与 Fisher 功效存在形式化 ε–δ 分离（推论 T1.1；表 9c）。引理 T2a 与定理 T2b 区分 pooled-z 设计 与 精确 Fisher 确认；推论 T2c 在 778/1225 格点上认证 πasy−πex（表 3e）。定理 T3：局部 Pareto 不可采纳性（91% 格点扫描）。定理 T4：Fleiss 主项 n*=C(p)/Δ2+O(1)（表 3f）。定理 T5：TOST 等效与 E2 差异检验不嵌套（§S2d）。S5 设计与 S6 精确确认的映射见 Supplement §S2f。

## 证据分层（online Supplement 表 5）

- Tier: A; 含义: 原始/重复级公开数据; 可用于: 主要经验示例

- Tier: B; 含义: 汇总或极小 n; 可用于: 佐证

- Tier: C; 含义: 合成 EP17 演示; 可用于: 引擎 walk-through

- Tier: S; 含义: 模拟 stress DGP; 可用于: 机制与覆盖；非多系统验证

表 7 仅纳入 tier A。当前计数：A=10，B=3，C=1，S=8。

## 回顾性验证文件审计（tier A）

为将格点结论外推至模拟之外，我们对十份 tier A 公开 deposit（表 7）进行了预设回顾性审计；补充表 7b 另列十六行（紧凑汇总见补充表 7b-S）——十条逐字协议引文、三份 tier A-hosp 医院复孔面板²⁵及三份 tier A-pub 主文 LoD 表格²²⁻²⁴。每份归档或出版物视为签字验证资料替身：（i）提取 LoD 相关语句；（ii）按 Box 3 映射至 E1–E3；（iii）记录明示或隐含的重复方案（缺省 folklore n=20）；（iv）以与图 1 相同的规划器计算 guidance n*（α=0.05，80% 功效）；（v）报告归档 n 下的精确工作特征（E2 的 Fisher β、E3 的 pass 概率、E1 的 Clopper–Pearson 确认）。逐字引文、映射结论与 OC 指标见补充表 7b。tier A-hosp 行为逐复孔 detect/Cq CSV（）；tier A-pub 行转录主文 x/n 检出率（）。审计检验公开验证用语与已发表机构报告是否呈现与格点相同的结论–n 张力——而非本地实验室是否执行了重设计协议。

## 软件与可重复性

分析封装于开源 Python 包 lod_guide；图、表由固定种子与 JSON 审计文件重建（online Supplement）。图 2 与表 7 汇总 tier A 审计结果。

## 结果

结果报告格点工作特征（预设问题 i）与 tier A 协议文件审计（问题 ii）。分析围绕表 1 三类检测结论组织，在验证文件于 c* 处固定约 20 次重复时展开（图 1A）。

## c* 处批号比对（E2）——格点曲面与常规每臂 n=20

整数格点 50%≤pB<pA≤99%（1225 对；α=0.05）上，每臂 n=20 时 61% 格点精确 Fisher 漏检概率 β>0.8（图 1B；表 3）。设计曲面 n*(pA,pB) 范围 20–435/臂（中位数 116）；Δ=pA−pB 每收窄 1 个百分点，边际中位 n* 系统性上升（图 1C inset；补充表 3f）。

778/1225 格点渐近 pooled-z 与精确 Fisher 功效差 >0.05（补充表 3e），多出现在 Δ 较窄时。在 (pA,pB)=(0.90,0.80) 处，两批均可满足 19/20 pass 规则，而 Fisher β≈0.93（补充表 9c）。在 (0.90,0.50) 处，folklore n=20/臂已满足 80% 功效目标（表 3）。八组参考配对 Lconventional/Lpowered 中位数 3.9（表 3；图 2C）。

两臂均可满足 19/20 pass 规则而 Fisher 漏检仍高的情况见表 9c（E3 与 E2 验收事件不可互换）。式 4：p=0.80⇒c/LoD95≈0.17；p=0.95⇒c=LoD95（图 1D）。

## 单臂 pass 规则与基准检出确认（E3 与 E1）

实验室从 EP17 复制的 19/20 规则属于 E3 pass 规则。p=0.95、n=20 时仅 74% 重复可通过（online Supplement 表 9）——低于许多分析人员假定的 95% pass 概率。在 cutoff 仍为 19/n 时，要达到 Pr(pass∣p=0.95)≥0.95 需 n*=22（补充表 9b）。E1 则问 p≥0.95 是否成立：n=20 即使 20/20 阳性，单侧 Clopper–Pearson 下限仍低于 0.95（补充表 8）。EP17 第 7.3 节与 E3 一致；将 E3 通过当作 E1 确认会夸大已证明的内容。

## 十份 tier A 验证文件的回顾性审计

审计汇总。 预设矩阵含十份 tier A deposit（表 7）及补充表 7b 十六行（十条逐字协议引文、三行 tier A-hosp 医院复孔 CSV²⁵、三行 tier A-pub 已发表 x/n 表格²²⁻²⁴）；紧凑汇总见补充表 7b-S。十六行中十五行返回有限 guidance n*；十五行均高于 folklore n=20（比值 1.05–9.95）。映射结论为 12 E1、3 E2、1 E3。在各行归档 n 下，十六行精确工作特征均未达映射目标（3 行 E2 Fisher 功效 0.07；1 行 E3 pass 概率 0.74；12 行 E1 在 p0=0.95 下 Clopper–Pearson 确认概率 0）。E2 主证据仍为格点（图 1B–C；表 3）；审计行说明多平台归档用语中的结论–n 张力。

Tier A 协议引文（表 7）。 十份中九份返回有限 guidance n*；九份均高于 folklore n=20（53–199 次；比值 2.65–9.95）。三行映射 E2 批间比对（EP17 probit 工作簿¹ 与两系列 qPCR¹²）：(pA,pB)=(0.90,0.80)、folklore n=20/臂时 Fisher 功效 0.07（n* 116–199）。一行雌二醇工作簿映射 E3（n=20 时 19/20）：p=0.95 时 pass 概率 0.74（Pr(pass)≥0.95 需 n*=21；若读作 E1 确认则 n*=53）。五份 LoD 邻近 deposit 映射 E1（蛋白质组¹⁴、免疫分析¹⁶,¹⁷、中和试验¹⁸、多实验室化学¹³、医院新生儿筛查 TREC²⁵），在 p0=0.95 下均需 n*=53 对 folklore 20；另有一行 radioimmuno 线性数据无 hit-rate 方案（guidance n* 不适用）。

医院与已发表行（tier A-hosp / A-pub）。 六行含复孔级或已发表 x/n 计数。三行 A-hosp TREC 面板²⁵在 LoD 邻近稀释处为 57%（8/14）、89%（8/9）、8%（1/12）（n=9–14）。三行 A-pub PCR 报告²²⁻²⁴为 80%（16/20）、22%（11/50）、95%（19/20）。六行中五行经验检出率低于 p0=0.95；六行均映射 E1，相对 folklore n=20 需 n*=53。

近 LoD 的 qPCR 检出率曲线陡峭（图 2A）；tier A 比值见图 2B；参照 E2 配对的账本 L 见图 2C。

## 讨论

核心问题不是样本量计算器，而是程序性错配：签字 LoD 验证资料可在重复方案未功效化同页检测语句的情况下批准批号放行或 LIS 签收。本文不质疑 EP17 定义；EP17 已允许更大 n。缺口在于加入了比对或基准用语却未配套 claim-specific 规划——格点枚举与回顾性协议文件审计表明，该模式见于 qPCR、免疫分析、蛋白质组、中和试验、多实验室化学及开放医院/临床实验室 LoD 面板（表 7；补充表 7b），不限于模拟。

对 c* 处批号或试剂比对（E2），常规 n=20/臂在规划格点上多数检出率配对漏检概率偏高（图 1B；表 3）。在 folklore n 下，渐近设计公式可高估精确 Fisher 功效（补充表 3e），且两臂均可满足 19/20 pass 规则而批间鉴别仍功效不足（补充表 9c）。当验证文件询问批号在 c* 处是否一致时，pass 规则不能替代功效化的两臂比对。

对单臂规则，19/20 pass 规则（E3）与确认 p≥0.95（E1）回答不同问题（表 8–9）。美国临床与实验室标准协会（CLSI）EP17-A2 第 7.3 节在操作上与 E3 式 pass 规则一致；将 E3 通过报告为 E1 确认会夸大已证明的内容。LoD95 处 5% 的分析层漏检概率解释了实验室为何以 95% 检出锚定 LoD 声称；有限 n 验证仍须通过 E1–E3 工作特征单独规划——否则 folklore n 下并未在统计意义上证实该“小概率漏检”理念。当 c* 偏离 LoD95 时，固定 n 针对的检出率与方案文字所隐含者不同（图 1D；图 2A）。在十份公开数据上，当书面结论超出最低验证要求时，guidance n 常数倍于 20（图 2B；表 7）。

Vaks 等⁴ 是最接近的先例：固定 n 下单方法 PCR 验证的 pass 率。Linnet 与 Kondratovich⁵ 及 Galitzine 等¹⁴ 讨论收样后的 LoD 估计。EP17 列出可接受的 LoD 验证路径，但不从待验证结论推导重复数。本文沿此方向扩展三点：（i）在全两臂检出率格点上进行 E2 前瞻规划，并在小 n 下以精确 Fisher 确认；（ii）明确协调 E1、E2、E3，避免将 pass 规则读作基准确认；（iii）在 tier A 归档 deposit 及开放医院/临床实验室报告上校准 guidance n 并审计补充表 7b 逐字方案引文。预设问题——folklore n=20/臂在格点上多常使 β 高于常规目标，以及归档验证用语是否呈现相同结论–n 张力——在首次重复前即可回答。

上述错配属于程序性而非监管性缺口。EP17 已允许更大重复数与多种验证路径；问题在于验证文件中加入了比对或基准用语，却未配套相应的样本量规划。在验证资料中记录锁定的结论、目标检出率或界值及计划 n*，并与通过/失败结果一并归档，可在新配置报告近阈值结果之前，形成可审计的“所答检测问题”记录。

当验证文件仅要求完成 EP17 最低 E3 验证、未同时要求功效化 E1 或 E2 时，n=20 仍合适。较大的 n* 提示书面结论与常规做法之间的错配；实验室可改写结论、预设界值，或接受更高漏检风险，而不必将功效化重复数视为强制。方案用语如“LoD 处等效”须预设界值并采用 TOST 或非劣设计（online Supplement §S2d），而非表 1 默认的差异检验。

局限性。 本文仅讨论检出率型 LoD 验证（E1–E3）；软件中其他 EP17 检测能力路径（online Supplement §S2c；补充表 2）不在范围内，留待后续工作。表 7 中可选精密度列为描述性结果。经验支持为公开验证文件与开放获取已发表 LoD 表格的回顾性审计（补充表 7b），非合作实验室前瞻性执行重设计协议；tier A-hosp 行为开放补充材料逐复孔 CSV；tier A-pub 行仅含主文 x/n 计数。图 2 与表 7 比值应视为归档用语的校准，改 SOP 前须本地确认。默认 Bernoulli 模型假设臂内重复独立；聚类设计（如板效应）需设计效应膨胀 DE=1+(m−1)⋅ICC（online Supplement §S2c）。多于两类的多项结局尚未充分展开。剂量–反应映射假设 c* 处曲线稳定单调。E2 等分配（命题 P23）假设每重复成本相等。推断为频率学派；贝叶斯借用历史批号不在范围内。

建议（下次重复试验前）。 1. 将方案中 LoD 原句抄入验证文件，并对照表 1 映射至一种结论（方法 Box 3）。 2. 记录 c*、目标检出率或界值、α、功效及计划 n*；在该 n 下以精确法确认。 3. 若说明书（instructions for use, IFU）引用 k/n 规则，视为 E3，并明确报告是否还需 E1 确认。

## 数据与代码可获得性

分析代码、固定随机种子及 JSON 审计文件见开源包 lod_guide 及 online Supplement 归档（重建说明见 online Supplement）。表 5 所列 tier A 公开数据 DOI 见参考文献。支持主要结论的去标识化标本级汇总数据，合理请求下由通讯作者提供。

## 致谢与利益冲突

基金： 无。利益冲突： 无。作者贡献： 张东：方法学、软件、审阅与编辑；杨启文：构思、监督、初稿撰写、通讯作者。

## 参考文献

与英文稿 manuscript 参考文献 1–25 条一致（Vancouver 顺序）：

- Analyse-it Software, Ltd. EP17 detection capability: worked examples (CLSI EP17-A2). Available from: https://analyse-it.com/support/examples. Accessed September 22, 2026.

- Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of detection capability for clinical laboratory measurement procedures; approved guideline—second edition. EP17-A2. Wayne (PA): CLSI; 2012.

- Armbruster DA, Pry T. Limit of blank, limit of detection and limit of quantitation. Clin Biochem Rev. 2008;29(Suppl 1):S49-52.

- Vaks JE, Hemyari P, Rullkoetter M, Santulli MJ, Schoenbrunner N. Verification of claimed limit of detection in molecular diagnostics. J Appl Lab Med. 2016;1(3):260-70. doi:10.1373/jalm.2016.020735.

- Linnet K, Kondratovich M. Partly nonparametric approach for determining the limit of detection. Clin Chem. 2004;50(4):732-40. doi:10.1373/clinchem.2003.029983.

- Fleiss JL, Levin B, Paik MC. Statistical methods for rates and proportions. 3rd ed. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons; 2003.

- Clopper CJ, Pearson ES. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika. 1934;26(4):404-13. doi:10.1093/biomet/26.4.404.

- Fisher RA. The logic of inductive inference. J R Stat Soc. 1935;98(1):39-82. doi:10.2307/2342435.

- Boschloo RD. Raised conditional level of significance for the 2 × 2 table when testing the equality of two probabilities. Stat Neerl. 1970;24(1):1-9. doi:10.1111/j.1467-9574.1970.tb00104.x.

- Agresti A. Categorical data analysis. 3rd ed. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons; 2013.

- Chow SC, Shao J, Wang H. Sample size calculations in clinical research. 2nd ed. Boca Raton (FL): Chapman & Hall/CRC; 2008.

- Piaggio A. Building an eDNA surveillance toolkit for invasive rodents on islands: can we detect wild-type and gene drive Mus musculus? [dataset]. Zenodo; 2024. doi:10.5281/zenodo.12609243.

- Carobene A, Vidali M, Ceriotti F, Alberghini A, Arcangeli A, Bellandi W, et al. Evaluation of the commutability of Lombardy region EQA control materials for enzymes, calcium, and creatinine. Clin Chim Acta. 2026;580:120745. doi:10.1016/j.cca.2025.120745. Dataset: doi:10.17632/r4szpw8sn5.

- Galitzine C, Egertson JD, Abbatiello S, Henderson CM, Pino LK, MacCoss M, et al. Nonlinear regression improves accuracy of characterization of multiplexed mass spectrometric assays. Mol Cell Proteomics. 2018;17(5):913-24. doi:10.1074/mcp.RA117.000322.

- Choi M, Galitzine C, Vitek O. MSstatsLOBD: limit of blank and limit of detection estimation for targeted proteomics. Bioconductor; 2024. Available from: https://bioconductor.org/packages/MSstatsLOBD.

- Malkamäki M, Gandier JA, Meinander K, Linder MB. Specific protein quantification by radioimmuno-dot-blot assay for complex mixture samples utilizing Strep-tag and tritium-labeled StrepTactin. Anal Chem. 2025;97(2):1087-96. doi:10.1021/acs.analchem.4c03393.

- Malkamäki M, Gandier JA, Meinander K, Linder MB. Data for publication: specific protein quantification by radioimmuno-dot-blot assay for complex mixture samples utilizing Strep-tag and tritium-labeled StrepTactin [dataset]. Zenodo; 2024. doi:10.5281/zenodo.12664367.

- Sawant S, Harit D, Tomaras G. Underlying dataset for the manuscript titled “Qualification of a reporter virus microneutralization assay for evaluation of influenza specific antibodies in human clinical trials” [dataset]. Zenodo; 2025. doi:10.5281/zenodo.17108929.

- Dierendonck C. Cation concentrations for LOD/LOQ determination [dataset]. Zenodo; 2022. doi:10.5281/zenodo.5909650.

- Dierendonck C. Anion concentrations for LOD/LOQ determination [dataset]. Zenodo; 2022. doi:10.5281/zenodo.5901444.

- Mehta CR, Patel NR. A network algorithm for performing Fisher’s exact test in r × c contingency tables. J Am Stat Assoc. 1983;78(382):427-34.

- Lim HJ, Kang ER, Park MY, Kim BK, Kim MJ, Jung S, et al. Development of a multiplex real-time PCR assay for the simultaneous detection of four bacterial pathogens causing pneumonia. PLoS One. 2021;16(6):e0253402. doi:10.1371/journal.pone.0253402.

- Hansen G, Marino J, Wang ZX, Beavis KG, Rodríguez-Barradas MC, Hemarajata P, et al. Direct comparison of SARS-CoV-2 analytical limits of detection across seven molecular assays. J Clin Microbiol. 2021;59(2):e01535-20. doi:10.1128/JCM.01535-20.

- Jiang Y, Wang H, Bai G, Zhong G, Liu Y. Development and clinical validation of a novel multiplex PCR test for detection of respiratory pathogens via fluorescence melting curve analysis. Sci Rep. 2025;15:30503. doi:10.1038/s41598-025-16434-2.

- Bzdok J, Czibere L, Burggraf S, Landt O, Maier EM, Röschinger W, et al. Quality considerations and major pitfalls for high throughput DNA-based newborn screening for severe combined immunodeficiency and spinal muscular atrophy. PLoS One. 2024;19(7):e0306329. doi:10.1371/journal.pone.0306329.